# 湛江中心人民医院负压真空泵排气口增设排气消毒处理设施采购需求

一、负压真空泵排气口排气消毒处理设施采购量：1套；采购最高限价138000元/套（含运输、安装、调试、检测和税费等所有费用）。

二、项目需求：

1、设施采用高效过滤器（≥H13）和高强紫外线灯等消毒装置组成。

2、排气处理量≥2000m3。

3、尾端排气风机要一用一备，在维保和单机故障时不影响系统正常运行。

4、设施采用自动化集成控制，连锁启停。

5、设施灭杀率≥99.9％。

6、设施外壳等辅材用料采用不锈钢材质

7、投标人须包安装、调试等。

8、设施完工后须提供有效检测报告。

9、设施提供3年质保：投标人须提供质保服务须包含消毒处理设施3年所需更换的耗材及维修维护服务。

- 投标人资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的关于投标人的条件，同时提供：

- 1、企业资质文件。
2、法人授权委托书、法人授权书（原件加盖公章及加盖法人代表印章或签名）。
3、联系人的姓名、职务、电话。