湛江中心人民医院医疗废物袋、锐器盒及生活垃圾袋采购项目需求书

商务要求：

一、货物要求

1、质量与检验

1.1.成交供应商须提供全新的、原厂原装、完全符合国家有关质量标准的货物。

1.2.货物的到货验收包括：

（1）货物质量若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，完整无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）货物的技术指标是否符合成交供应商的报价文件(货物技术性能标准以技术条款响应表为准)要求数量、外观质量、随货同行备件备品、装箱单、说明书(中文)内容、货物制造商或代理经销商的供货证明(包括产品名称、数量、规格型号等)原件及复印件及货物包装完整无破损。

1.3.货物型号及技术参数不符合采购文件要求，造成质量出现问题，成交供应商应负责三包(收到采购人书面报告7天内包修、包换、包退)，全部费用由成交供应商负责。

二、验收要求

1.成交人提供的货物必须符合采购人的要求，不得以假乱真、以次充好，不得破不得错乱,包括：(1)规格尺寸、数量：(2)面料及辅料的质量、外观(3）款式、设计（按样品的标准验收)。

2、成交人提供的医疗废物袋、锐器盒均应完全符合国家行业标准《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》、《HT421-2008》《环发(2003)88号》，供货时具有相应的合格证。

3、货物送达采购人指定的地点后，由双方工作人员按送货单进行初步的检货验收和签名确认。初检仅代表采购人收到成交人送达货物的数量，并不代表采购人已经认可成交人货物的质量。

4、本项目在验收中如发现货物不符合合同的约定，采购人有权拒绝接受货物，产品验收不合格的或事后发现以假乱真、以次充好的，采购人有权无条件退货，成交人应在15天内提供符合合同约定的产品，否则,视为成交人逾期交货，并按照合同条款进行处罚。

三、服务期、交货期及付款方式

1、合同服务期为1年;

2、交货期为每月1号到5号期间，送至湛江中心人民医院后勤物资仓库处。(注：送货不是一次提供采购的所有货物，请按采购人每月计划单配送。)

3、付款方式：每月货到采购人验收合格并使用后，无质量问题每月货款60天内一次性付清，货款费用为每月实际送货数。

技术要求

一、项目清单：

| 湛江中心人民医院锐器盒、垃圾袋拟购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质要求 | 备注 |
| 1 | 塑料方形器盒 | 5升 | 个 | 14000 | 锐器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，使用材料为全新(PP)料。 |  |
| 2 | 塑料方形锐器盒 | 15升 | 个 | 13000 | 锐器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，使用材料为全新(PP)料。 |  |
| 3 | 黑胶袋 | 17*30/（30/扎）， 折边5±1CM | 扎 | 230 | 生活垃圾袋使用淀粉基或淀粉基-聚乙烯为原料，颜色为黑色、白色和红色，垃圾袋膜厚度≥0.03mm(±0.005)，有效容积的偏差应在0.005%的正偏差内。 |  |
| 4 | 黑胶袋 | 36*55/（30/扎）， 折边8±1CM | 扎 | 25000 | 生活垃圾袋使用淀粉基或淀粉基-聚乙烯为原料，颜色为黑色、白色和红色，垃圾袋膜厚度≥0.03mm(±0.005)，有效容积的偏差应在0.005%的正偏差内。 |  |
| 5 | 黑胶袋 | 65*86/（25/扎）， 折边12±1CM | 扎 | 17500 | 生活垃圾袋使用淀粉基或淀粉基-聚乙烯为原料，颜色为黑色、白色和红色，垃圾袋膜厚度≥0.03mm(±0.005)，有效容积的偏差应在0.006%的正偏差内。 |  |
| 6 | 黑胶袋 | 100*120/（50/扎）， 折边12±1CM | 扎 | 1000 | 生活垃圾袋使用淀粉基或淀粉基-聚乙烯为原料，颜色为黑色、白色和红色，垃圾袋膜厚度≥0.03mm(±0.005)，有效容积的偏差应在0.007%的正偏差内。 |  |
| 7 | 白胶袋 | 24*40/（50/扎）， 折边5±1CM | 扎 | 41000 | 生活垃圾袋使用淀粉基或淀粉基-聚乙烯为原料，颜色为黑色、白色和红色，垃圾袋膜厚度≥0.03mm(±0.005)，有效容积的偏差应在0.008%的正偏差内。 |  |
| 8 | 白胶袋 | 26 | 扎 | 22000 | 生活垃圾袋使用淀粉基或淀粉基-聚乙烯为原料，颜色为黑色、白色和红色，垃圾袋膜厚度≥0.03mm(±0.005)，有效容积的偏差应在0.009%的正偏差内。 |  |
| 9 | 白胶袋 | 36*55/（50/扎），折边8±1CM | 扎 | 1500 | 生活垃圾袋使用淀粉基或淀粉基-聚乙烯为原料，颜色为黑色、白色和红色，垃圾袋膜厚度≥0.03mm(±0.005)，有效容积的偏差应在0.010%的正偏差内。 |  |
| 11 | 黄色医疗垃圾袋 （20L） | 55*60/（50/扎） | 扎 | 5300 | 颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，使用材料为全新(PE或者PO)料,单面厚度大于或等于0.03mm。 |  |
| 12 | 黄色医疗垃圾袋 （70L） | 70*85/（25/扎） | 扎 | 10000 | 颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，使用材料为全新(PE或者PO)料,单面厚度大于或等于0.03mm。 |  |
| 13 | 黄色医疗垃圾袋 （100L） | 80*90/（25/扎） | 扎 | 6400 | 颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，使用材料为全新(PE或者PO)料,单面厚度大于或等于0.03mm。 |  |
| 14 | 黄色医疗垃圾袋 （120L） | 96*137/（25/扎） 折边22±1CM | 扎 | 850 | 颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，使用材料为全新(PE或者PO)料,单面厚度大于或等于0.03mm。 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

二、主要技术指标要求：

1、医疗废物袋技术要求

医疗废物袋的技术要求应符合中华人民共和国环境保护行业标准(HJ421-2008)、《环发(2003)88号》的规定。具体要求如下

1)包装袋不得使用聚氯乙烯(PVC)塑料为制造原料。

2)包装袋在正常使用情况下，不得出现渗漏、破裂和穿孔。

3)包装袋容积大小应适中，便于操作，配合周转桶(箱)盛装使用。

4)包装袋的颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，包装袋的明显处应印制警示标志和警告语(如图1)和印制湛江中心人民医院字体，并印制采购人要求的相关中英文文字。

5)包装袋外观质量，表面基本平整、无皱褶、污染和杂质，无划痕、气泡、缩孔以及其他缺陷。

6)包装袋物理机械性能应符合的规定，无渗漏、破裂和穿孔等，使用材料为全新(PE或者PO)料,单面厚度大于或等于0.03mm。

7）在警示标志的下面喷涂科室＿重量＿日期＿，涂料能够保证圆珠笔或中性笔墨迹附着。

表一

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 拉伸强度（纵、横向） | ≥20 Mpa |
| 断裂伸长率（纵、横向） | ≥250% |
| 落膘冲击质量 | 130g |
| 跌落性能 | 无破裂、无渗漏 |
| 漏水性 | 无渗漏 |
| 热合强度 | ≥10N/15mm |

2、锐器盒技术要求

1)锐器盒的技术要求应符合中华人民共和国环境保护行业标准(HJ421-2008)的规定。

2)锐器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，锐器盒内盛装物不撒漏，并且锐器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。

3)锐器盒不得使用聚氯乙烯(PVC)塑料为制造材料

4)锐器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，锐器盒侧面明显处应印制图1所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”和印制湛江中心人民医院字体，并印制采购人要求的相关中英文文字

5)满盛装量的锐器盒从1.2m处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情。

6)锐器盒的规格尺寸根据采购人要求制定。

3、医疗废物袋、锐器盒标志和警告语

1)警示标志的形式为直角菱形，警告语应与警示标志组合使用，样式如图1所示。

2)警示标志的颜色和规格应符合使用要求。医疗废物专用袋有分类：传染性\化学性\物理性\病理性\损伤性\其它。

3)带有警告语的警示标志的底色为包装袋和容器的背景色，边框和警告语的颜色均为黑色，长宽比为2:1，其中宽度与警示标志的高度相同。

4)警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀：图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差不大于1mm。

5）在警示标志的下面喷涂科室＿重量＿日期＿，涂料能够保证圆珠笔或中性笔墨迹附着。

4、生活垃圾袋通用技术要求

1)生活垃圾袋使用淀粉基或淀粉基-聚乙烯为原料，鼓励使用全降解原料，不得使用聚氯乙烯塑料为制造原料。

2)外观袋周应均匀、平整，不应有气泡、穿孔、鱼眼僵块、丝纹、挂料线等瑕疵。颜色为黑色、白色和红色(色标为 PONTONE0%7330C)，透光度75%±5%，雾度55%±5%。无需印制警示标识。

3)垃圾袋膜厚度≥0.03mm(±0.005)，有效容积的偏差应在0.005%的正偏差内。

4)生活垃圾袋的规格尺寸按采购人要求制定。

5）在正常使用情况下，不得出现渗漏、破裂、穿孔。

三、其他要求

1、供应商须在递交响应文件的同时单独递交采购项目明细清单中所有规格样品，报价样品应独立包装并密封，并在包装外及产品上标明报价单位名称等相关信息。未提供或提供不全者将作为无效投标处理。

2、发布成交结果公示后，成交人的样品将封存于采购人处，作为日后验收货物的依据，未中标的供应商样品将于发布成交结果公示后1日内退还，采购人对供应商所递交样品的包装污损不负任何责任。7日后不取回样品的，则视为自动放弃样品的所有权，采购人有权自行处置相关样品。

3、成交人在供货时所提供的招标货物的各项工艺及材料必须不低于递交的样品。